## Sheet1
|  | Entrance | Receptor | [5 empty] | Entrance |  |  | Receptor
Room | II Size (cm) | mGy/min | mGy/min | Ratio |  |  | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | kVp | mA | mGy/min
NT03 | 40 | 22.9 | 0.0397 | 576.8262 | 576.8262 |  | NT03 | 40 | 95 | 1.9 | 22.9 | 67 | 1.4 | 39.7
NT04 | 40 | 11.1 | 0.0116 | 956.8966 | 956.8966 |  | NT04 | 40 | 70 | 1.2 | 11.1 | 63 | 0.9 | 11.6
Ped02 | 30.5 | 22.68 | 0.05256 | 431.5068 | 431.5068 |  | Ped02 | 30.5 | 104 | 2 | 22.68 | 73 | 1 | 52.56
Ped03 | 33 | 30.56 | 0.0473 | 646.0888 | 646.0888 |  | Ped03 | 33 | 86 | 2.3 | 30.56 | 70 | 1.3 | 47.3
RT761 | 41.8 | 8.1 | 0.0243 | 333.3333 | 333.3333 |  | RT761 | 41.8 | 73 | 23.7 | 8.1 | 73 | 11.5 | 24.3
ART2205 | 40 | 17.21 | 0.031 | 555.1613 | 555.1613 |  | ART2205 | 40 | 74 | 1.5 | 17.21 | 67 | 1.1 | 31
[5 empty] | 274.4828 |  | ART2208 | 40 | 75 | 1.5 | 17.4 | 65 | 1 | 19.6
Average | 37.55 | 18.7583 | 0.03441 | 583.3022 | 407.2506
SD | 4.6147 | 8.3242 | 0.015216 | 214.4178 | 243.8776
Min | 30.5 | 8.1 | 0.0116 | 333.3333 | 248.2436
10 | 31.75 | 9.6 | 0.01795 | 382.4201 | 224.5714
25 | 34.75 | 12.6275 | 0.025975 | 462.4205 | 237.9104
50 | 40 | 19.945 | 0.03535 | 565.9937 | 243.6571
75 | 40 | 22.845 | 0.0454 | 628.7731 | 294.964
90 | 40.9 | 26.73 | 0.04993 | 801.4927 | 633.3333
Max | 41.8 | 30.56 | 0.05256 | 956.8966 | 338.3838
418.5215
|  | Entrance | Receptor | E/R | 495 |  |  |  | Entrance |  |  | Receptor
Room | II Size (cm) | mGy/min | mGy/min | Ratio | 399.6825 |  | Room | II Size (cm) | kV | mA | mGy/min | kVp | mA | mGy/min
C-arm 7 | 30.5 | 7.96 | 0.029 | 274.4828 | 820.1835 |  | C-arm 7 | 30.5 | 76 | 1.9 | 7.96 | 66 | 1.4 | 29
C-arm 8 | 23 | 11.2269 | 0.027567 | 407.2506 | 495.614 |  | C-arm 8 | 23 | 80 | 3 | 11.2269 | 68 | 2 | 27.5674
C-arm 9 | 23 | 11.95 | 0.049 | 243.8776 | 227.8603 |  | C-arm 9 | 23 | 79 | 2.87 | 11.95 | 68 | 2.07 | 49
C-arm 10 | 23 | 10.6 | 0.0427 | 248.2436 | 920 |  | C-arm 10 | 23 | 79 | 2.9 | 10.6 | 67 | 2 | 42.7
C-arm 11 | 30.5 | 7.86 | 0.035 | 224.5714 | 1687.8917 |  | C-arm 11 | 30.5 | 78 | 2 | 7.86 | 68 | 1.4 | 35
C-arm 12 | 30.5 | 7.97 | 0.0335 | 237.9104 | 335.3571 |  | C-arm 12 | 30.5 | 80 | 2.1 | 7.97 | 69 | 1.5 | 33.5
C-arm 18 | 30.5 | 8.528 | 0.035 | 243.6571 | 394.6154 |  | C-arm 18 | 30.5 | 82 | 2.35 | 8.528 | 70 | 1.57 | 35
C-arm 19 | 30.5 | 8.2 | 0.0278 | 294.964 | 445 |  | C-arm 19 | 30.5 | 80 | 2.1 | 8.2 | 68 | 1.5 | 27.8
ART C-arm 1 | 33 | 15.96 | 0.0252 | 633.3333 | 1016 |  | ART C-arm 1 | 33 | 68 | 6.1 | 15.96 | 62 | 2.9 | 25.2
ART C-arm 3 | 33 | 13.4 | 0.0396 | 338.3838 | 132.7742 |  | ART C-arm 3 | 33 | 68 | 5.8 | 13.4 | 63 | 3.3 | 39.6
ART C-arm 4 | 33 | 10.3426 | 0.024712 | 418.5215 | 270.551 |  | ART C-arm 4 | 33 | 68 | 5.8 | 10.3426 | 62 | 2.8 | 24.7123
RT Uro | 30.5 | 22 | 0.044444 | 495 | 422.4242 |  | RT Uro | 30.5 | 90 | 2.9 | 22 | 74 | 1.8 | 44.4444
EC1 | 33 | 12.59 | 0.0315 | 399.6825 | 285 |  | EC1 | 33 | 67 | 5.6 | 12.59 | 62 | 2.8 | 31.5
EC2 | 33 | 26.82 | 0.0327 | 820.1835 | 443.5897 |  | EC2 | 33 | 75 | 7.3 | 26.82 | 63 | 3.1 | 32.7
EC Neuro | 23 | 22.6 | 0.0456 | 495.614 | 506.4706 |  | EC Neuro | 23 | 80 | 3 | 22.6 | 68 | 2 | 45.6
Neuro | 30.5 | 7.1914 | 0.03156 | 227.8603 | 115.4523 |  | Neuro | 30.5 | 83 | 2.4 | 7.1914 | 70 | 1.6 | 31.5604
PICC | 27 | 20.7 | 0.0225 | 920 | 487.8788 |  | PICC | 27 | 66 | 3.1 | 20.7 | 62 | 1.8 | 22.5
Pain Mgmt | 23 | 9.22 | 0.0054624 | 1687.8917 | 271.8403 |  | Pain Mgmt | 23 | 81 | 3.1 | 9.22 | 70 | 2.2 | 5.4624
359.7736
Average | 28.9167 | 13.0622 | 0.03238 | 478.4127 | 247.2535
SD | 4.0557 | 6.028 | 0.010174 | 364.3741 | 514.0351
Min | 23 | 7.1914 | 0.0054624 | 224.5714 | 301.06
10 | 23 | 7.93 | 0.024049 | 234.8954 | 340.1798
25 | 24 | 8.282 | 0.027626 | 244.9691 | 514.0351
50 | 30.5 | 10.9134 | 0.03213 | 369.0332 | 489.0909
75 | 32.375 | 15.32 | 0.03845 | 495.4605 | 421.3115
90 | 33 | 22.18 | 0.044791 | 850.1284 | 286.8
Max | 33 | 26.82 | 0.049 | 1687.8917 | 283.3333
170.3939
|  | Entrance | Receptor | E/R | 342.2222
Room | II Size (cm) | mGy/frame | mGy/frame | Ratio | 210.5263 | [5 empty] | uGy/frame |  |  | uGy/frame
HVC01 | 48 | 9.39 | 0.028 | 335.3571 |  |  | HVC01 | 48 | 66 | 132.7 | 9.39 | 66 | 43.1 | 0.028
HVC02 | 40 | 5.13 | 0.013 | 394.6154 | 50 |  | HVC02 | 40 | 66 | 58.1 | 5.13 | 58 | 86.1 | 0.013
HVC04 | 40 | 4.45 | 0.01 | 445 | 434.3642 | 620.5203 | HVC04 | 40 | 66 | 53.6 | 4.45 | 58 | 77.4 | 0.01
HVC05 | 40 | 5.08 | 0.005 | 1016 | 268.6778 |  | HVC05 | 40 | 58.2 | 169.8 | 5.08 | 58 | 75 | 0.005
Neuro1 AP | 48 | 5.2592 | 0.03961 | 132.7742 | 377.1945 | 538.8493 | Neuro1 AP | 48 | 80 | 20.9 | 5.2592 | 74.1 | 15 | 0.03961
Neuro1 Lat | 25 | 11.4571 | 0.042347 | 270.551 |  |  | Neuro1 Lat | 25 | 80 | 33.6 | 11.4571 | 77.6 | 15 | 0.042347
Neuro2 AP | 48 | 13.94 | 0.033 | 422.4242 |  |  | Neuro2 AP | 48 | 68.4 | 39 | 13.94 | 65 | 39 | 0.033
Neuro2 Lat | 25 | 16.53 | 0.058 | 285 |  |  | Neuro2 Lat | 25 | 68.4 | 52.7 | 16.53 | 65 | 39 | 0.058
ART Angio 2 | 48 | 17.3 | 0.039 | 443.5897 |  |  | ART Angio 2 | 48 | 65 | 125 | 17.3 | 66 | 62.5 | 0.039
ART Angio 3 | 48 | 17.22 | 0.034 | 506.4706 |  |  | ART Angio 3 | 48 | 64.8 | 121.9 | 17.22 | 66 | 52.8 | 0.034
ART OR 10 | 48 | 5.0246 | 0.043521 | 115.4523 |  |  | ART OR 10 | 48 | 65 | 107 | 5.0246 | 65 | 93 | 0.043521
Average | 41.6364 | 10.071 | 0.031407 | 397.0213
SD | 8.9696 | 5.4035 | 0.016167 | 241.1823
Min | 25 | 4.45 | 0.005 | 115.4523
10 | 25 | 5.0246 | 0.01 | 132.7742
25 | 40 | 5.105 | 0.0205 | 277.7755
50 | 48 | 9.39 | 0.034 | 394.6154
75 | 48 | 15.235 | 0.040978 | 444.2949
90 | 48 | 17.22 | 0.043521 | 506.4706
Max | 48 | 17.3 | 0.058 | 1016
|  | Entrance | Receptor | E/R
Room | II Size (cm) | mGy/frame | mGy/frame | Ratio | [6 empty] | uGy/frame |  |  | uGy/frame
ART EP 6 | 25 | 31.4805 | 0.064525 | 487.8788 |  |  | ART EP 6 | 25 | 70 | 166 | 31.4805 | 66 | 102.8 | 0.064525
ART EP 7 AP | 48 | 13.2205 | 0.048633 | 271.8403 |  |  | ART EP 7 AP | 48 | 66.4 | 98 | 13.2205 | 66.4 | 62.1 | 0.048633
ART EP 7 Lat | 25 | 16.7273 | 0.046494 | 359.7736 |  |  | ART EP 7 Lat | 25 | 66.4 | 130.4 | 16.7273 | 66.4 | 58.1 | 0.046494
ART EP 8 | 25 | 10.4515 | 0.04227 | 247.2535 |  |  | ART EP 8 | 25 | 66 | 151.4 | 10.4515 | 66 | 57.3 | 0.04227
ART Cath 10 | 25 | 29.3 | 0.057 | 514.0351 |  |  | ART Cath 10 | 25 | 70 | 113 | 29.3 | 66 | 90.4 | 0.057
ART Cath 11 AP | 48 | 11.2653 | 0.037419 | 301.06 |  |  | ART Cath 11 AP | 48 | 66.4 | 95.7 | 11.2653 | 66.4 | 42.5 | 0.037419
ART Cath 11 Lat | 25 | 17.6993 | 0.052029 | 340.1798 |  |  | ART Cath 11 Lat | 25 | 66.4 | 139.1 | 17.6993 | 66.4 | 62.3 | 0.052029
ART Cath 12 | 25 | 29.3 | 0.057 | 514.0351 |  |  | ART Cath 12 | 25 | 70 | 113 | 29.3 | 66 | 90.4 | 0.057
ART Cath 13 | 25 | 26.9 | 0.055 | 489.0909 |  |  | ART Cath 13 | 25 | 67 | 155.6 | 26.9 | 66 | 85.9 | 0.055
Ped Cath 1 AP | 20 | 25.7 | 0.061 | 421.3115 |  |  | Ped Cath 1 AP | 20 | 64 | 200 | 25.7 | 60 | 140 | 0.061
Ped Cath 1 Lat | 20 | 14.34 | 0.05 | 286.8 |  |  | Ped Cath 1 Lat | 20 | 60 | 194 | 14.34 | 60 | 98 | 0.05
Ped Cath 2 AP | 30.5 | 9.52 | 0.0336 | 283.3333 |  |  | Ped Cath 2 AP | 30.5 | 73 | 200 | 9.52 | 70 | 61 | 0.0336
Ped Cath 2 Lat | 30.5 | 5.623 | 0.033 | 170.3939 |  |  | Ped Cath 2 Lat | 30.5 | 70 | 172 | 5.623 | 70 | 41 | 0.033
HVC 11 AP | 23 | 15.4 | 0.045 | 342.2222 |  |  | HVC 11 AP | 23 | 66 | 130.3 | 15.4 | 59.7 | 169.8 | 0.045
HVC 11 Lat | 23 | 8 | 0.038 | 210.5263 |  |  | HVC 11 Lat | 23 | 66 | 126 | 8 | 66 | 56.2 | 0.038
Average | 27.8667 | 17.6618 | 0.048065 | 349.3156
SD | 8.6736 | 8.6439 | 0.0098636 | 112.3494
Min | 20 | 5.623 | 0.033 | 170.3939
10 | 21.2 | 8.608 | 0.035128 | 225.2172
25 | 24 | 10.8584 | 0.040135 | 277.5868
50 | 25 | 15.4 | 0.048633 | 340.1798
75 | 27.75 | 26.3 | 0.056 | 454.5951
90 | 41 | 29.3 | 0.0594 | 504.0574
Max | 48 | 31.4805 | 0.064525 | 514.0351
Overall
Average | 32.436 | 14.4675 | 0.037115 | 434.3642
SD | 8.8848 | 7.578 | 0.013922 | 268.6778